## Sheet1
编号 | 仪器设备名称 | 参考配置 | 用途
1 | 离心机 | 1、转子容量：12 x 1.5 / 2 ml 离心管 2、转速范围：800 – 15,700 rpm | 药品PCR实验配套设备。
2 | 恒温混匀仪 | 配96孔板（0.2ml管模块板）、1.5ml管模块板、1台LAB DANCER 涡旋混匀器，具备模块自检功能，根据模块自动匹配最适运行速度，多种模块可灵活选配，转速范围：0 / 300 – 3,000 rpm | 药品PCR实验配套设备。
3 | PCR仪 | 配96孔PCR板硅胶密封盖，最大样品通量：96。反应体系：10~120 μL，PCR温度精度：±0.1℃，最大升温速率：4.7℃/sec。最大降温速率：3.2℃/sec。温度范围：4~99.9℃。 | 用于药品PCR实验
4 | 凝胶成像系统 | 满足中国药典基本要求的性能配置。 | 药品PCR实验配套设备。
5 | 荧光定量PCR | 1.样品容量：≥96×0.2ml 2.使用耗材：0.2ml单管，8×0.2ml排管，96孔板等（国产管适用） 3.反应体系：10ul-120ul 4.加热/制冷模块：半导体热电模块 5.温度控制范围：4℃-100℃ 6.升温速率：≥3.2℃/s（MAX） 7.降温速度：≥3℃/s（MAX） 8.控温精度：±0.1℃ 9.温度控制区域数量：≥6区独立温控 | 用于药品PCR实验
6 | 冰点渗透压仪 | 1、分辨率：1mOsm/kg 2、检测范围：0--3000mOsm/kg 3、采用半导体制冷，无热电偶，无需冷酶，无须日常维护 4、完全符合中国药典 | 用于化学药品渗透压测定
7 | 溶出试验仪 | 1. 满足中国药典基本要求； 2. 溶出仪杯位：12杯； 3. 通道数量：12通道，转轴系统双驱A、B两区设计，每区6轴可同时不同转速运行，实现双溶媒、双转速溶出实验（需要提供实物证明文件）； 4. 调速范围：10－280转/分； 5、配套小杯法配件一套，含12个小杯和12个小桨； | 用于化学药品溶出度测定
8 | 2～8℃冰箱 | 1.容积：520L 2.温度范围：2.0~8.0℃ | 用于存放需冷藏的药品标准品
9 | -10～-25℃ 冰箱 | 1.容积：450L 2.温度范围：-10~-25℃ | 用于存放需冷冻的药品标准品
10 | 万分之一天平 | 1.最大称量：220g；精度：0.1mg； 2.防静电涂层五面玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰； 3.动态温度补偿 ； | 药品PCR实验配套设备。
11 | 超微量分光光度计 | 1.波长范围：190-800nm 2.波长精度：1nm 3.吸光度精确度：0.003Abs 4.吸光率范围：0.04-300A 5.核酸检测范围：2-15000ng/ul(dsDNA) | 药品PCR实验配套设备。
12 | 移液枪 | 量程0.1-2 µl | 药品PCR实验配套设备。
13 | 移液枪 | 量程2-20 µl | 药品PCR实验配套设备。
14 | 移液枪 | 量程10-100 µl | 药品PCR实验配套设备。
15 | 移液枪 | 量程100-1000µl | 药品PCR实验配套设备。
16 | 离心机 | 适配100ml/50ml/25ml/20ml/15ml/10ml离心管，智能调节温度，最高转速≥21000r/min，温度设定范围-20℃～+40℃，定时范围1s～99min59S/1min～99h59min | 药品检验前处理使用。
17 | 马弗炉 | 1、使用温度范围：100℃—1150℃； 2、控温精度：1℃； 3、温度调节精度：±2℃（at 1150℃）； | 药品中的灰分检验用。
18 | 鼓风干燥箱 | 1、 容积：136升 2、 控温范围：RT+10-250℃ 3、 恒温波动度：±1.0℃ 4、 温度分辨率：0.1℃ 5、 温度均匀度：±2% | 药品中的水分检验用。
19 | 超声波清洗器 | 工作频率 35kHz/53kHz 功率调节 功率的40-100% 容积：22.5L 超声（W）:500 | 药品检验前处理使用。
20 | 多功能微生物自动测量分析仪 | 适用《药典》规定的管碟法一、二、三剂量抗生素效价的测量。适用于所有实验用标示菌形成的抑菌圈测量（金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、藤黄微球菌、蜡样芽孢杆菌、大肠杆菌、啤酒酵母菌、白色念珠菌、短小芽孢杆菌）。 | 药品效价测定
21 | 冷原子荧光测汞仪 | 主机、注射器、微量注射器。 | 化妆品样品中汞的测定以及满足能力建设标准(2021-2025年)要求。
22 | 低速台式冷冻离心机 | 主机、32*15ml水平转子、10ml适配器、5ml适配器、8*50ml管架、专用工具。 | 满足化妆品样品前处理中低速(不超过5000r/min)水平离心、控温(0-20℃)等要求。
23 | 垂直振荡器（离心管振荡器） | 满足常规15mL和50mL离心管垂直振荡的性能配置。 | 用于化妆品垂直振荡提取。
24 | 24位水浴氮吹仪 | 满足水浴氮吹基本要求的性能配置。 | 用于化妆品样品前处理中的有机溶剂浓缩。
25 | 冷冻干燥机 | 主机、真空泵、干燥装置、预冻架、预冻盖、样品盘。 | 化妆品、药品、食品等样品的前处理(冷冻干燥)及相关科研拓展用途。
26 | 液相色谱仪-电感耦合等离子体质谱仪 | 进样系统；射频发生器；接口；四极杆离子透镜；碰撞反应池：具有四极杆或八极杆碰撞反应池系统；四极杆质量分析器；检测器； 软件；自动进样器；液相色谱仪。 | 用于元素分析，元素的形态分析。
27 | 液相色谱仪 | 四元梯度泵；在线脱气机；自动进样器；柱温箱二极管检测器；荧光检测器；数据处理系统。 | 用于食品添加剂、兽药残留、非法添加物测定。
28 | 冰箱 | 微电脑控制；温度控制；报警功能；；配备脚轮；冷凝风机；电极式加热玻璃门；；产品照明灯；门体带门锁；后备电池；打印机功能；USB存储功能；标配WIFI功能。 | 菌种、试剂保存
29 | 数字密度计 | 1.测试模式：密度、酒精浓度及自定义公式;分辨率 ：0.00001g/cm³;进样方式：全自动（兼容手动）;观测方式：视频;控温精度：±0.02℃;显示方式 ：彩色触摸彩屏;数据存储 、输出。 | 液体食品的密度测定，酒精度的测定。
30 | 全自动旋光仪 | 测量模式:旋光度 / 比旋度 / 浓度 / 糖度 / 用户自定义；标配试管:100/200mm普通型，100mm控温型 ；电子签名/数据溯源；发光二极管(LED)；高精度干涉滤光片；温度控制；操作系统；彩色触摸液晶屏；数据储存。 | 液体食品的旋光度测定，糖度的测定